Przedmiot zamówienia: Macerator – 1 szt.
Znak sprawy:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Typ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rok produkcji: min. 2020
Producent: ………………………………….
L.p.	Parametry wymagane	Wartość oferowana Tak/Nie
1	Urządzenie fabrycznie nowe – nie powystawowe
2	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy
3	Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp.
4	Ładowność: min. 4 naczynia z pulpy celulozowej dowolnego asortymentu na 1 cykl
5	Czas trwania cyklu < 2 minut
6	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
7	Silnik o mocy nie większej niż 0,6kW
8	Ochrona przed przeciążeniem
9	Doprowadzenie wody zimnej G 3/4 ”
10	Odprowadzenie ścieku 50 mm
11	Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej oraz wysokiej jakości tworzywa sztucznego
12	Bęben wykonany ze stali nierdzewnej
13	Głowica tnąca wykonana ze stali nierdzewnej
14	Zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzenia w przypadku : / otwarcia pokrywy / braku wody / zablokowania odpływu / usterki mechanicznej
15	Informacja o usterkach za pomocą diod LED
16	Górna pokrywa ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni
17	Bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni
18	Antybakteryjna powłoka zapobiegająca namnażaniu się bakterii na pokrywie urządzenia
19	Zużycie wody na cykl max 24l
20	Pojemność zbiornika max 17l
21	Wymiary max. 940x430x620mm (+/- 10%)
22	Ciężar urządzenia max 85kg (+/- 10%)
23	Maceracja przy użyciu dwóch modułów tnąco rozrywających nie wymagających ostrzenia (dożywotnia gwarancja na moduły tnąco rozrywające)
24	Wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory (bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia)
25	Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 10mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie
26	Zbiornik wodny znajdujący się w całości pod obudową ze stali nierdzewnej, odporny na uszkodzenia mechaniczne
27	Instrukcja obsługi w jęz. polskim
28	Wysokość załadunku – max. 90cm od podłogi
29	Możliwość stosowania naczyń różnych producentów
30	Certyfikat CE
31	Autoryzowany serwis na terenie Polski

Przedmiot zamówienia: Lampa bakteriobójcza na statywie jezdnym – 4 szt.
Znak sprawy:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Typ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rok produkcji: min. 2020
Producent: ………………………………….
L.p.	Parametry wymagane	Wartość oferowana Tak/Nie
1	Urządzenie fabrycznie nowe – nie powystawowe
2	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy
3	Moc znamionowa max 120W
4	Napięcie zasilania 220/230V 50Hz
5	Typ lampy UV-C – długość fali: 100–280 nm
6	Żywotność - min. 8000h
7	Klasa zabezpieczenia ppor.: I
8	Typ obudowy – min. IP20
9	Certyfikat CE	Na wezwanie Zamawiającego
10	Funkcja ozonowania
11	Atest do zastosowania w obiektach służby zdrowia
12	Powierzchnia działania min. ≤ 35 m²